Ćwiczenie: Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

- Zapoznanie się z miernikiem do pomiaru urządzeń elektrycznych oraz urządzeniami na stanowisku pomiarowym.

- Włączenie miernika.

- Ustawienia poszczególnych parametrów dla cyklów pomiarowych.

- Wykonanie pomiarów urządzeń oraz wydruk etykiet.

- Przygotowanie przykładowego protokołu z wykonanych pomiarów.

- Test sprawdzający podlegający samoocenie (na zakończenie ćwiczeń).

- Na stanowisku pomiarowym znajduje się miernik do pomiarów bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych :

- Miernik bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

- Czytnik kodów kreskowych

- Drukarka etykiet pomiarowych

- Urządzenia badane

- Przedłużacz

- Wiertarka

- Szlifierka

- Spawarka

- Włączenie miernika

Aby włączyć miernik należy przytrzymać przez ok 2s przycisk załączający.

- Ustawienia kolejności poszczególnych pomiarów dla danego urządzenia elektrycznego :

Ustawienia dokonujemy za pomocą ekranu dotykowego wybierając odpowiednie parametry – praca przy współpracy z prowadzącym.

- Wykonanie pomiarów oraz zapisanie pomiarów do tabel

- Oględziny zewnętrzne

- Pomiar:

- Rezystancji przewodu ochronnego

- Rezystancji izolacji

- Prądu upływu zastępczego

- Prądu upływu przez PE

- Prądu dotykowego

- Prądu różnicowego

- Mocy – Test funkcjonalny

- Pomiary rezystancji przewodu ochronnego

Pomiar ciągłości przewodu ochronnego 10A i 25A (Earth Bond Test)

- pomiar rezystancji pomiędzy gniazdem PE we wtyczce sieciowej badanego urządzenia, a metalowymi elementami obudowy.

- pomiar może być wykonany prądem 10A lub 25A, aby sprawdzić wytrzymałość połączenia w warunkach uszkodzenia. Czas testu powinien być dobrany tak, by nie spowodować przegrzania przewodu.

- Badanie rezystancji izolacji:

- Pomiar prądu upływu zastępczego

I klasa ochronności

Napięcie pomiarowe 25-50 V

II klasa ochronności

Napięcie pomiarowe 25-50 V

- Pomiary prądu upływu PE

DIN VDE 0701-0702: IPE< 1mA dla klasy I i IPE<0,5mA dla klasy II.

Nie dotyczy urządzeń grzewczych o mocy > 3,5kW.

UWAGA: Pomiar wykonywany napięciem sieciowym!

- Pomiar różnicowego prądu upływu

Pomiar IΔ w urządzeniach klasy I

- Pomiar dotykowego prądu upływu

- Pomiar mocy

- Test przewodów zasilających IEC

- Badanie przedłużacza

1.Oględziny!

2.Łączenie z przewodem IEC

3.Podłączanie układu do miernika

4.Start Pomiaru

- Pomiary spawarki

- Pomiar rezystancji izolacji w 3 punktach

- Rezystancja między obwodem zasilania a obwodem spawania. (min. 5MΩ)

- Rezystancja między obwodem ochronnym a obwodem spawania. (min. 2,5MΩ)

- Rezystancja między obwodem zasilania a obwodem ochronnym. (min. 2,5MΩ)

- Pomiar znamionowego napięcia urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia.

Pomiar znamionowego napięcia wyjściowego bez obciążenia-PN-EN 60974-4.

Mierzone są wartości szczytowe dodatnie i ujemne, wyświetlana jest największa wartość zmierzona.

- Pomiary prądu upływu obwodu pierwotnego

- Pomiary prądu upływu obwodu spawania

- Przygotowanie przykładowego protokołu z wykonanych pomiarów.

Po wykonaniu pełnego zakresu badań, należy sporządzić odpowiedni protokół, natomiast elektronarzędzie można dopuścić do eksploatacji, jeżeli wszystkie wykonane próby i badania dadzą wyniki pozytywne. W przeciwnym razie, elektronarzędzie należy oddać do odpowiedniego serwisu w celu naprawy.

Po wykonaniu naprawy, należy ponownie przeprowadzić badania oraz sporządzić odpowiedni protokół.