Ćwiczenie: Pomiary termowizyjne

- Zapoznanie się z kamerami termowizyjnymi oraz urządzeniami na stanowisku pomiarowym.

- Włączenie kamery

- Ustawienia poszczególnych parametrów

- Wykonanie pomiarów oraz zapisanie pomiarów do tabel

- Przygotowanie przykładowego protokołu z wykonanych pomiarów termowizyjnych (opis termogramu).

- Test sprawdzający podlegający samoocenie (na zakończenie ćwiczeń)

- Na stanowisku pomiarowym znajdują się kamery termowizyjne o różnej rozdzielczości:

- Kamera firmy Sonel: niska rozdzielczość

- Kamera firmy Sonel: średnia rozdzielczość

- Kamera KT-670 firmy Sonel: wysoka rozdzielczość

- Urządzenie symulujące przyrost temperatury DB-THERMO

- Włączenie kamery

Aby włączyć kamerę należy przytrzymać przez ok 5s przycisk załączający.

- Ustawienia poszczególnych parametrów:

- Emisyjność – wybór materiału lub ręcznie

- Temperatura odbita - jeśli w obserwowanym obszarze/obiekcie znajduje się cel o wysokiej temperaturze, a emisyjność obserwowanego celu jest niska i cel ten odbija obiekt o wysokiej temperaturze, należy ustawić temperaturę odbitą. Temperaturę odbitą należy ustawić na poziomie temperatury obiektu wysokotemperaturowego.

- Temperatura otoczenia: temperatura atmosferyczna w danym środowisku.

- Wilgotność względna:

- Odległość od celu:

- Wykonanie pomiarów oraz zapisanie pomiarów do tabel

Korzystając z urządzenia DB-THERMO należy wykonać pomiary temperatury dla czterech wybranych materiałów.

- Należy wykonać pomiary trzema rodzajami kamer termowizyjnych uwzględniając prawidłowy dobór parametrów.

Wyniki pomiarów należy zapisać w tabeli nr 1.

Dla danego materiału wykonujemy trzy pomiary aby móc później uśrednić wyniki.

- Należy wykonać pomiary trzema rodzajami kamer termowizyjnych uwzględniając prawidłowy dobór parametrów, pomiary wykonujemy prostopadle do badanego elementu oraz pod kątem ok. 45o.

Wyniki pomiarów należy zapisać w tabeli nr 2.

Dla danego materiału wykonujemy trzy pomiary aby móc później uśrednić wyniki.

- Należy wykonać pomiary trzema rodzajami kamer uwzględniając tylko parametr emisyjności z trzech różnych odległości nie zmieniając tego parametru. Wyniki pomiarów należy zapisać w tabeli nr 3.

Dla danego materiału wykonujemy trzy pomiary aby móc później uśrednić wyniki.

- Należy wykonać pomiary trzema rodzajami kamer uwzględniając tylko parametr odległości zmieniając parametru emisyjności (parametr ustawiamy dowolnie).

Wyniki pomiarów należy zapisać w tabeli nr 4.

Dla danego materiału wykonujemy trzy pomiary aby móc później uśrednić wyniki.

- Przygotowanie przykładowego protokołu z wykonanych pomiarów termowizyjnych (opis termogramu).

- Należy wykonać zdjęcia obiektów wskazanych przez prowadzącego starając się uwzględnić warunki środowiskowe. Wykonane zdjęcia będą podlegać obróbce oraz ocenie w oprogramowaniu dedykowanym dla danej kamery.

Tabela pomiarowa 1

| Materiał |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. ust.: [oC] …………….. | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. |
| Kamera 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela pomiarowa 2

| Materiał |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. ust.: [oC] …………….. | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. |
| Kamera 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 1 45o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 45o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 3 45o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela pomiarowa 3

Emisyjność:……………………..

| Materiał |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. ust.: [oC] …………….. | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. |
| Kamera 1 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 1 2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 1 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 3 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 3 2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 3 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela pomiarowa 4

Odległość:……………………..

| Materiał |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. ust.: [oC] …………….. | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  | Pomiar [oC] |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. | 1 | 2 | 3 | Śr. |
| Kamera 1 ε=0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 1 ε=0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 1 ε=0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 ε=0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 ε=0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 2 ε=0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 3 ε=0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 3 ε=0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera 3 ε=0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |