## Slide 1: Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

## Slide 2: Czym jest wzorcowanie?
Wzorcowanie (kalibracja) to zespół czynności mający na celu:ustalenie zależności między wskazaniami przyrządu pomiarowego a wartościami wielkości mierzonej dostarczonymi przez wzorce jednostek miar,określenie błędów wskazań oraz niepewności pomiaru,potwierdzenie, że przyrząd spełnia wymagania użytkowe.
Wynikiem wzorcowania jest świadectwo wzorcowania.

## Slide 3: Dlaczego wzorcowanie jest potrzebne?
Zapewnienie wiarygodności i spójności pomiarów z krajowym i międzynarodowym systemem jednostek miary (SI).
Minimalizowanie ryzyka błędnych decyzji technologicznych, jakościowych i prawnych.
Potwierdzenie prawidłowego działania przyrządów w okresach użytkowania.
Wymóg systemów zarządzania jakością (np. ISO 9001, ISO/TS 16949).Bezpieczeństwo procesów, produktów i usług.

## Slide 4: Co na to normy?
Najpowszechniejszy standard przemysłowy, czyli ISO 9001 nie definiuje kto ma wykonywać sprawdzania narzędzi. Stawia natomiast warunek, że wzorcowanie powinno zostać odniesione do wzorców państwowych/ międzynarodowych. Wydanie 2015 rzeczonej normy mówi już o zachowaniu spójności pomiarowej, czyli zachowanie nieprzerwanego łańcucha porównań poprzez wykorzystanie wzorca, który został odniesiony do wzorca państwowego lub międzynarodowego. W praktyce więc wykonanie wzorcowania naszego wzorca w laboratorium akredytowanym, lub takim, które akredytacji nie posiada, ale jest w stanie wykazać powiązanie do wzorca państwowego jest równoznaczne z zachowaniem powyższego wymogu. Oczywiście do każdego wzorcowania musi także zostać przypisana niepewność pomiaru.

## Slide 5: Wzorcowanie a sprawdzenie
W tekście normy ISO 9001:2015 odnajdujemy stwierdzenie, że przyrządy pomiarowe należy wzorcować lub sprawdzać albo wzorcować i sprawdzać. O co chodzi?
Aktualnie przyjmuje się, że pod hasłem „sprawdzenie” kryje się uproszczone wzorcowanie na wewnętrzne potrzeby.
Sprawdzenie od wzorcowania odróżniają zwykle następujące cechy:
brak konieczności obliczania i uwzględniania niepewności pomiaru
brak konieczności wystawiania świadectwa wzorcowania
sprawdzenie nie musi odbywać się ściśle według normy.

## Slide 6: Różne rozwiązania wzorcowania
Przedsiębiorstwo może więc przyjąć kilka ścieżek:
wzorcowanie całości wyposażenia pomiarowego na zewnątrz
wzorcowanie na zewnątrz wzorców, a w oparciu o nie sprawdzanie własnych narzędzi wewnętrznie
wzorcowanie w dłuższych odstępach czasu, a pomiędzy wzorcowaniami sprawdzenie wewnętrzne

## Slide 7: Podstawowe pojęcia
Wzorzec – urządzenie lub materiał o znanej wartości wielkości fizycznej.
Śladowność pomiarowa (traceability) – ciąg odniesień do wyższych wzorców, kończący się wzorcem państwowym lub międzynarodowym.
Niepewność pomiaru – parametr opisujący rozrzut możliwych wyników.
Dopuszczalny błąd graniczny (DBG) – maksymalny błąd wskazania akceptowany dla przyrządu.

## Slide 8: Normy dotyczące wzorcowania
Normy ogólne
-PN-EN ISO/IEC 17025 – wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
-ISO 9001 – system zarządzania jakością (wymaga nadzorowania wyposażenia pomiarowego).
-VIM – Międzynarodowy Słownik Metrologii (definicje).
GUM – wytyczne krajowe dotyczące śladowności i metrologii prawnej.
Normy branżowe / specjalistyczneZależne od typu urządzenia, np.:
-PN-EN 60051 – przyrządy elektromagnetyczne,
-PN-EN 61557 – przyrządy do pomiarów instalacji elektrycznych,
-PN-EN 60770 – przetworniki ciśnienia,
-PN-EN ISO 3611 – suwmiarki,
-PN-EN ISO 463 – mikrometry.5. Zasady wzorcowania

## Slide 9: Zasady wzorcowania
Warunki środowiskowe
Stabilna temperatura, wilgotność, brak wibracji i zakłóceń.
Użycie wzorców o wyższej dokładności niż badany przyrząd (reguła 4:1 – stosunek
dokładności).
Procedura wzorcowania:
sprawdzenie stanu technicznego,
stabilizacja urządzenia,
wykonanie serii pomiarów porównawczych,
wyznaczenie błędów i niepewności,
dokumentacja / świadectwo.
Analiza niepewności pomiaru zgodnie z GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement).
Zachowanie śladowności metrologicznej do wzorców krajowych lub międzynarodowych.

## Slide 10: Wynik wzorcowania – świadectwo wzorcowania
Zawiera:
oznaczenie urządzenia,
datę i miejsce,
warunki pomiarów,
metodykę wzorcowania,
wyniki pomiarów, błędy i niepewności,
informacje o śladowności,
podpis osoby wykonującej i zatwierdzającej.
Uwaga: Świadectwo wzorcowania nie jest równoznaczne z potwierdzeniem legalizacji! (legalizacja dotyczy metrologii prawnej).

## Slide 11: Częstotliwość wzorcowania
Zależy od:
intensywności użytkowania,
wymagań procesu produkcyjnego,
warunków pracy,
ryzyka niezgodności,
zaleceń producenta.
Typowo: 6–24 miesięcy, ale ustala ją użytkownik na podstawie analizy ryzyka.

## Slide 12: Przykłady przyrządów wymagających regularnego wzorcowania
Multimetry, mierniki rezystancji, cęgowe,
Czujniki temperatury (termopary, Pt100),
Przyrządy do pomiarów instalacji elektrycznych,
Manometry, przetworniki ciśnienia,
Suwmiarki, mikrometry, wysokościomierze,
Wagi laboratoryjne i przemysłowe.

## Slide 13: Kiedy nam się to opłaca?
Wprowadzenie wzorcowania wewnętrznego staje się uzasadnione kosztowo gdy:
– W naszej firmie występuje wiele przyrządów danego rodzaju (po co najmniej
kilkadziesiąt sztuk)
– Nie można pozwolić sobie na czasową niedostępność przyrządów (a nie możemy
pozwolić sobie na posiadanie wielu sztuk danego przyrządu na zastępstwo)
– Wymagana jest częsta kontrolna posiadanych narzędzi (w tej sytuacji sama organizacja
wysyłek do laboratorium zewnętrznego w zasadzie uniemożliwia dotrzymania terminów)
– Występują specyficzne narzędzia produkowane wewnętrznie bądź na zamówienie

## Slide 14: Podsumowanie
Wzorcowanie zapewnia rzetelność pomiarów i spójność metrologiczną.
Wymaga stosowania odpowiednich norm, procedur i wzorców.
Jest kluczowe dla jakości produkcji, bezpieczeństwa i zgodności z normami ISO.
Wynikiem jest świadectwo wzorcowania zawierające błędy i niepewności.

## Slide 15: Dziękuję za uwagę