[image: image1.emf] 



	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr ….….
	Strona / stron

1 /3


PRZYRZĄD

WZORCOWANY

ZAKRES
WZORCOWANIA
ZGŁASZAJĄCY 
PRZYRZĄDY
I WZORCE 
WYMAGANIA
METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
WZORCOWANIA

STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI
ODSTĘPSTWA
OD WYMAGAŃ
WYSTAWIONE
DOWODY 
DATA WYKONANIA

WZORCOWANIA
Miernik cęgowy, kl.wg tabeli, typ:Fluke376FC. prod: FLUKE
nr fabryczny: …………………., rok produkcji:………., nr inwentarzowy:……..
Inne informacje:..................................................................................................
Wskazania w zakresie: 1000 A~; 100 A=; 1000 V~; 1000 V=; 60kΩ; 500Hz
…………………………………..
Kalibrator typu SQ7000; nr fab.0406099; prod.INMEL
Opornik  dekadowy typu OD-1-M6b nr fab.96-03;prod.ZELAP
Kalibrator C-200; nr fabr. 17049; prod.Calmet
Fabryczna instrukcja obsługi,

Procedura techniczna: metoda porównawcza
Temp. otoczenia (21,1(24,9)0C,

wilgotność względna  powietrza (40,6 ( 59,4)%
W wyniku pomiarów stwierdzono, że dokładność miernika w zakresie błędów podstawowych odpowiada  wymaganiom dokumentów jak wyżej.
Nie stwierdzono.
Świadectwo wzorcowania ze stwierdzeniem zgodności.
…………………………….
	Sprawdził:

......................................................................

(tytuł, imię i nazwisko, podpis)
	Zatwierdził:

Kierownik Laboratorium /
Osoba upoważniona
....................................................................

(tytuł, imię i nazwisko, podpis)

	Data: ………………
	Data: ………………


	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr …….
	Strona / stron

2 /3


WYNIKI WZORCOWANIA 

	Lp.
	Zakres sprawdzenia
	Wynik sprawdzenia

	1.
	Oględziny zewnętrzne

- stan obudowy,

- sprawność elementów regulacyjnych, przełączających, przycisków, wyłączników

- kompletność miernika i wyposażenia.
	pozytywny


	2.
	Sprawdzenie wstępne

- działanie miernika,

- prawidłowość działania elementów do regulacji i przełączania,

- wskaźnik końcowy,

- funkcje dodatkowe.
	pozytywny



3. Wyznaczenie błędów podstawowych

	
	Pomiar prądu przemiennego
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Wynik

	
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	
	0-999,9 A
	50,0
	 
	50,0
	2,0
	0,5
	1,5
	nie

	
	 
	100,0
	 
	100,0
	2,0
	0,5
	2,5
	nie

	
	 
	500,0
	 
	500,0
	2,0
	0,5
	10,5
	nie

	
	 
	700,0
	 
	700,0
	2,0
	0,5
	14,5
	nie

	
	 
	800,0
	 
	800,0
	2,0
	0,5
	16,5
	nie

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pomiar prądu przemiennego
	sondą
	iFlex
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Wynik

	
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	
	0-2499,9 A
	50,0
	 
	50,0
	3,0
	0,5
	2,0
	nie

	
	 
	200,0
	 
	200,0
	3,0
	0,5
	6,5
	nie

	
	 
	500,0
	 
	500,0
	3,0
	0,5
	15,5
	nie

	
	 
	800,0
	 
	800,0
	3,0
	0,5
	24,5
	nie

	
	 
	1400,0
	 
	1400,0
	3,0
	0,5
	42,5
	nie

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pomiar prądu stałego
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Wynik

	
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	
	0-999,9 A
	50,0
	 
	50,0
	2,0
	0,5
	1,5
	nie

	
	 
	100,0
	 
	100,0
	2,0
	0,5
	2,5
	nie

	
	 
	200,0
	 
	200,0
	2,0
	0,5
	4,5
	nie


	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr …………
	Strona / stron

3/3


	
	Pomiar napięcia przemiennego
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Wynik

	
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	
	0-600,0 V
	50,0
	 
	50,0
	1,5
	0,5
	1,3
	nie

	
	 
	100,0
	 
	100,0
	1,5
	0,5
	2,0
	nie

	
	 
	400,0
	 
	400,0
	1,5
	0,5
	6,5
	nie

	
	 
	550,0
	 
	550,0
	1,5
	0,5
	8,8
	nie

	
	600 -1000 V
	650
	 
	650
	1,5
	5
	15
	nie

	
	 
	800
	 
	800
	1,5
	5
	17
	nie

	
	 
	950
	 
	950
	1,5
	5
	19
	nie

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pomiar napięcia stałego
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Wynik

	
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	
	0 - 500.0 mV
	50,0
	 
	50,0
	1,0
	0,5
	1,0
	nie

	
	 
	100,0
	 
	100,0
	1,0
	0,5
	1,5
	nie

	
	 
	300,0
	 
	300,0
	1,0
	0,5
	3,5
	nie

	
	 
	450,0
	 
	450,0
	1,0
	0,5
	5,0
	nie

	
	0-600,0 V
	50,0
	 
	50,0
	1,0
	0,5
	1,0
	nie

	
	 
	100,0
	 
	100,0
	1,0
	0,5
	1,5
	nie

	
	 
	400,0
	 
	400,0
	1,0
	0,5
	4,5
	nie

	
	 
	550,0
	 
	550,0
	1,0
	0,5
	6,0
	nie

	
	600 -1000 V
	700
	 
	700
	1,0
	5
	12
	nie

	
	 
	800
	 
	800
	1,0
	5
	13
	nie

	
	 
	950
	 
	950
	1,0
	5
	15
	nie

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pomiar rezystancji
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Wynik

	
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	
	0-600,0 Ω
	50,0
	 
	50,0
	1,0
	0,5
	1,0
	nie

	
	 
	300,0
	 
	300,0
	1,0
	0,5
	3,5
	nie

	
	 
	550,0
	 
	550,0
	1,0
	0,5
	6,0
	nie

	
	600 - 6000 Ω
	1000
	 
	1000
	1,0
	5
	15
	nie

	
	 
	3000
	 
	3000
	1,0
	5
	35
	nie

	
	 
	5500
	 
	5500
	1,0
	5
	60
	nie

	
	60kΩ
	10,00
	 
	10,00
	1,0
	0,05
	0,15
	nie

	
	 
	30,00
	 
	30,00
	1,0
	0,05
	0,35
	nie

	
	 
	55,00
	 
	55,00
	1,0
	0,05
	0,60
	nie


Pomiary wykonał:........................................................

(stanowisko, imię i nazwisko, podpis)

[image: image1.emf]