[image: image1.emf] 



	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr ……………
	Strona / stron

1 /5


PRZYRZĄD

WZORCOWANY

ZAKRES
WZORCOWANIA
ZGŁASZAJĄCY 
PRZYRZĄDY
I WZORCE 
WYMAGANIA
METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
WZORCOWANIA

STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI
ODSTĘPSTWA
OD WYMAGAŃ
WYSTAWIONE
DOWODY 
DATA WYKONANIA

WZORCOWANIA
Multimetr przemysłowy, kl.wg tabeli, typ:CMM-30 . prod: Sonel
nr fabryczny:……………, rok produkcji:…., nr inwentarzowy:…………..
Inne informacje:..................................................................................................
Wskazania w zakresie: 1000 V=; 1000 V~; 10A=; 10 A~; 0,6mA= ÷ 60mA=; 0,6 mA~ ÷ 60mA~; 60MΩ
………………………………………………..
…………………………………………………..
Fabryczna instrukcja obsługi,

Procedura techniczna: metoda porównawcza
Temp. otoczenia (21,1(24,9)0C,

wilgotność względna  powietrza (40,6 ( 59,4)%
W wyniku pomiarów stwierdzono, że dokładność miernika w zakresie błędów podstawowych odpowiada  wymaganiom dokumentów jak wyżej.
Nie stwierdzono.
Świadectwo wzorcowania ze stwierdzeniem zgodności.
…………………………
	Sprawdził:

......................................................................

(tytuł, imię i nazwisko, podpis)
	Zatwierdził:

Kierownik Laboratorium /
Osoba upoważniona
....................................................................

(tytuł, imię i nazwisko, podpis)

	Data: …………………
	Data:……………………..


	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr …………………
	Strona / stron

2/5


WYNIKI WZORCOWANIA 

	Lp.
	Zakres sprawdzenia
	Wynik sprawdzenia

	1.
	Oględziny zewnętrzne

- stan obudowy,

- sprawność elementów regulacyjnych, przełączających, przycisków, wyłączników

- kompletność miernika i wyposażenia.
	pozytywny


	2.
	Sprawdzenie wstępne

- działanie miernika,

- prawidłowość działania elementów do regulacji i przełączania,

- wskaźnik końcowy,

- funkcje dodatkowe.
	pozytywny



3. Wyznaczenie błędów podstawowych

	
	Pomiar napięcia przemiennego
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Ocena

	 
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	 
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	 
	 
	1,500
	 
	1,500
	1,0
	0,005
	0,020
	nie

	 
	6,000 V
	3,000
	 
	3,000
	1,0
	0,005
	0,035
	nie

	 
	 
	5,500
	 
	5,500
	1,0
	0,005
	0,060
	nie

	 
	 
	15,00
	 
	15,00
	1,0
	0,05
	0,20
	nie

	 
	60,00 V
	30,00
	 
	30,00
	1,0
	0,05
	0,35
	nie

	 
	 
	55,00
	 
	55,00
	1,0
	0,05
	0,60
	nie

	 
	 
	150,0
	 
	150,0
	1,0
	0,5
	2,0
	nie

	 
	600,0 V
	300,0
	 
	300,0
	1,0
	0,5
	3,5
	nie

	 
	 
	550,0
	 
	550,0
	1,0
	0,5
	6,0
	nie

	 
	 
	650
	 
	650
	1,2
	5
	13
	nie

	 
	1000 V
	800
	 
	800
	1,2
	5
	15
	nie

	 
	 
	950
	 
	950
	1,2
	5
	16
	nie

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pomiar napięcia stałego

	 
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Ocena

	 
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	 
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	 
	 
	150,0
	 
	150,0
	0,5
	0,8
	1,6
	nie

	 
	600,0 mV
	200,0
	 
	200,0
	0,5
	0,8
	1,8
	nie

	 
	 
	550,0
	 
	550,0
	0,5
	0,8
	3,6
	nie

	 
	 
	1,500
	 
	1,500
	0,8
	0,005
	0,017
	nie

	 
	6,000 V
	3,000
	 
	3,000
	0,8
	0,005
	0,029
	nie

	 
	 
	5,500
	 
	5,500
	0,8
	0,005
	0,049
	nie

	 
	 
	15,00
	 
	15,00
	0,8
	0,05
	0,17
	nie

	 
	60,00 V
	30,00
	 
	30,00
	0,8
	0,05
	0,29
	nie

	 
	 
	55,00
	 
	55,00
	0,8
	0,05
	0,49
	nie

	 
	 
	150,0
	 
	150,0
	0,8
	0,5
	1,7
	nie

	 
	600,0 V
	300,0
	 
	300,0
	0,8
	0,5
	2,9
	nie

	 
	 
	550,0
	 
	550,0
	0,8
	0,5
	4,9
	nie

	 
	 
	650
	 
	650
	1,0
	3
	10
	nie

	 
	1000 V
	800
	 
	800
	1,0
	3
	11
	nie

	 
	 
	950
	 
	950
	1,0
	3
	13
	nie


	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr …………………..
	Strona / stron

3/5


	
	Pomiar prądu przemiennego

	 
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Ocena

	 
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	 
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	1,0
	0,3
	1,3
	nie

	 
	600,0 µA
	300,0
	 
	300,0
	1,0
	0,3
	3,3
	nie

	 
	 
	550,0
	 
	550,0
	1,0
	0,3
	5,8
	nie

	 
	 
	1000
	 
	1000
	1,0
	3
	13
	nie

	 
	6000 µA
	3000
	 
	3000
	1,0
	3
	33
	nie

	 
	 
	5500
	 
	5500
	1,0
	3
	58
	nie

	 
	 
	10,00
	 
	10,00
	1,0
	0,03
	0,13
	nie

	 
	60 mA
	30,00
	 
	30,00
	1,0
	0,03
	0,33
	nie

	 
	 
	55,00
	 
	55,00
	1,0
	0,03
	0,58
	nie

	
	 
	100,0
	 
	100,0
	1,0
	0,3
	1,3
	nie

	
	600,0 mA
	300,0
	 
	300,0
	1,0
	0,3
	3,3
	nie

	
	 
	550,0
	 
	550,0
	1,0
	0,3
	5,8
	nie

	
	 
	1,00
	 
	1,00
	2,0
	0,08
	0,10
	nie

	
	10,00 A
	5,00
	 
	5,00
	2,0
	0,08
	0,18
	nie

	
	 
	9,00
	 
	9,00
	2,0
	0,08
	0,26
	nie

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pomiar prądu stałego

	 
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Ocena

	 
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	 
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	1,0
	0,3
	1,3
	nie

	 
	600,0 µA
	300,0
	 
	300,0
	1,0
	0,3
	3,3
	nie

	 
	 
	550,0
	 
	550,0
	1,0
	0,3
	5,8
	nie

	 
	 
	1000
	 
	1000
	1,0
	3
	13
	nie

	 
	6000 µA
	3000
	 
	3000
	1,0
	3
	33
	nie

	 
	 
	5500
	 
	5500
	1,0
	3
	58
	nie

	 
	 
	10,00
	 
	10,00
	1,0
	0,03
	0,13
	nie

	 
	60 mA
	30,00
	 
	30,00
	1,0
	0,03
	0,33
	nie

	 
	 
	55,00
	 
	55,00
	1,0
	0,03
	0,58
	nie

	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	1,0
	0,3
	1,3
	nie

	 
	600,0 mA
	300,0
	 
	300,0
	1,0
	0,3
	3,3
	nie

	 
	 
	550,0
	 
	550,0
	1,0
	0,3
	5,8
	nie

	
	 
	1,00
	 
	1,00
	1,5
	0,03
	0,05
	nie

	
	10,00 A
	5,00
	 
	5,00
	1,5
	0,03
	0,11
	nie

	
	 
	9,00
	 
	9,00
	1,5
	0,03
	0,17
	nie


	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr …………………..
	Strona / stron

4/5


	
	Pomiar rezystancji
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Ocena

	
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	
	
	WU
	WR
	WU - WR
	
	BBD
	(+/-)
	

	
	
	100,0
	
	100,0
	1,5
	0,5
	2,0
	nie

	
	600,0 W
	300,0
	
	300,0
	1,5
	0,5
	5,0
	nie

	
	
	550,0
	
	550,0
	1,5
	0,5
	8,8
	nie

	
	
	1,000
	
	1,000
	1,5
	0,005
	0,020
	nie

	
	6,000 kW
	3,000
	
	3,000
	1,5
	0,005
	0,050
	nie

	
	
	5,500
	
	5,500
	1,5
	0,005
	0,088
	nie

	
	
	10,00
	
	10,00
	1,5
	0,05
	0,20
	nie

	
	60,00 kW
	30,00
	
	30,00
	1,5
	0,05
	0,50
	nie

	
	
	55,00
	
	55,00
	1,5
	0,05
	0,88
	nie

	
	
	100,0
	
	100,0
	1,5
	0,5
	2,0
	nie

	
	600,00 kW
	300,0
	
	300,0
	1,5
	0,5
	5,0
	nie

	
	
	550,0
	
	550,0
	1,5
	0,5
	8,8
	nie

	
	
	1,000
	
	1,000
	1,5
	0,005
	0,020
	nie

	
	6,000 MW
	3,000
	
	3,000
	1,5
	0,005
	0,050
	nie

	
	
	5,500
	
	5,500
	1,5
	0,005
	0,088
	nie

	
	
	10,00
	
	10,00
	2,0
	0,10
	0,30
	nie

	
	60,00 MW
	20,00
	
	20,00
	2,0
	0,10
	0,50
	nie

	
	
	55,00
	
	55,00
	2,0
	0,10
	1,20
	nie

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pomiar pojemności
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Ocena

	
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	
	
	WU
	WR
	WU - WR
	
	BBD
	(+/-)
	

	
	
	10,00
	
	10,00
	5,0
	0,35
	0,85
	nie

	
	60,00 nF
	30,00
	
	30,00
	5,0
	0,35
	1,85
	nie

	
	
	55,00
	
	55,00
	5,0
	0,35
	3,10
	nie

	
	
	100,0
	
	100,0
	3,0
	0,5
	3,5
	nie

	
	600,0 nF
	300,0
	
	300,0
	3,0
	0,5
	9,5
	nie

	
	
	550,0
	
	550,0
	3,0
	0,5
	17,0
	nie

	
	
	1,000
	
	1,000
	3,0
	0,050
	0,080
	nie

	
	6,000 µF
	3,000
	
	3,000
	3,0
	0,050
	0,140
	nie

	
	
	5,500
	
	5,500
	3,0
	0,050
	0,215
	nie

	
	
	10,00
	
	10,00
	3,0
	0,05
	0,35
	nie

	
	60,00 µF
	30,00
	
	30,00
	3,0
	0,05
	0,95
	nie

	
	
	55,00
	
	55,00
	3,0
	0,05
	1,70
	nie

	
	
	100,0
	
	100,0
	3,0
	0,5
	3,5
	nie

	
	600,0 µF
	300,0
	
	300,0
	3,0
	0,5
	9,5
	nie

	
	
	550,0
	
	550,0
	3,0
	0,5
	17,0
	nie

	
	
	1000
	
	1000
	5,0
	5
	55
	nie

	
	6000 µF
	3000
	
	3000
	5,0
	5
	155
	nie

	
	
	5500
	
	5500
	5,0
	5
	280
	nie

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr …………………..
	Strona / stron

5/5


	
	Pomiar częstotliwości
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	BWM
	Błąd
	Błąd
	Ocena

	
	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	%
	dodatkowy
	graniczny
	pomiaru

	
	 
	WU
	WR
	WU - WR
	 
	BBD
	(+/-)
	 

	
	 
	1,000
	 
	1,000
	1,0
	0,005
	0,015
	nie

	
	9,999 Hz
	3,000
	 
	3,000
	1,0
	0,005
	0,035
	nie

	
	 
	5,500
	 
	5,500
	1,0
	0,005
	0,060
	nie

	
	 
	10,00
	 
	10,00
	1,0
	0,05
	0,15
	nie

	
	99,99 Hz
	30,00
	 
	30,00
	1,0
	0,05
	0,35
	nie

	
	 
	55,00
	 
	55,00
	1,0
	0,05
	0,60
	nie

	
	 
	100,0
	 
	100,0
	1,0
	0,5
	1,5
	nie

	
	999,9 Hz
	300,0
	 
	300,0
	1,0
	0,5
	3,5
	nie

	
	 
	550,0
	 
	550,0
	1,0
	0,5
	6,0
	nie

	
	 
	1,000
	 
	1,000
	1,0
	0,005
	0,015
	nie

	
	9,999 kHz
	3,000
	 
	3,000
	1,0
	0,005
	0,035
	nie

	
	 
	5,500
	 
	5,500
	1,0
	0,005
	0,060
	nie


Pomiary wykonał:........................................................

(stanowisko, imię i nazwisko, podpis)

[image: image1.emf]