[image: image1.emf] 



	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr ………………..
	Strona / stron

1 /3


PRZYRZĄD

WZORCOWANY

ZAKRES
WZORCOWANIA
ZGŁASZAJĄCY 
PRZYRZĄDY
I WZORCE 
WYMAGANIA
METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
WZORCOWANIA

STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI
ODSTĘPSTWA
OD WYMAGAŃ
WYSTAWIONE
DOWODY 
DATA WYKONANIA

WZORCOWANIA
Woltomierz, kl. 0,5, typ: ST-2000 AC 75/150/300/600V,  prod: SEW
nr fabryczny: 2514643, rok produkcji: ……., nr inwentarzowy:…………..  
Inne informacje:..................................................................................................
Wskazania w zakresie: 75-600V~ 
……………………………..
…………………………………………
Informacje dotyczące klasy zawarte na podzielni miernika.
Procedura techniczna: metoda porównawcza
Temp. otoczenia (21,1(24,9)0C,

wilgotność względna  powietrza (40,6 ( 59,4)%
W wyniku pomiarów stwierdzono, że dokładność miernika w zakresie błędów podstawowych odpowiada  wymaganiom dokumentów jak wyżej.
Nie stwierdzono.
Świadectwo wzorcowania ze  stwierdzeniem zgodności.
………………………….
	Sprawdził:

......................................................................

(tytuł, imię i nazwisko, podpis)
	Zatwierdził:

Kierownik Laboratorium /
Osoba upoważniona
....................................................................

(tytuł, imię i nazwisko, podpis)

	Data: ……………………….
	Data: ……………………..


	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr …………………. 
	Strona / stron

2 /3


WYNIKI WZORCOWANIA 

	Lp.
	Zakres sprawdzenia
	Wynik sprawdzenia

	1.
	Oględziny zewnętrzne

- stan obudowy,

- sprawność elementów regulacyjnych, przełączających, przycisków, wyłączników

- kompletność miernika i wyposażenia.
	pozytywny


	2.
	Sprawdzenie wstępne

- działanie miernika,

- prawidłowość działania elementów do regulacji i przełączania,

- wskaźnik końcowy,

- funkcje dodatkowe.
	pozytywny



3.   Wyznaczenie błędów podstawowych
	Pomiar napięcia przemiennego AC
	
	
	

	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	Błąd
	 

	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	względny
	Klasa

	 
	WU
	WR
	WU - WR
	%
	%

	75
	2
	 
	2,00
	 
	0,5

	75
	4
	 
	4,00
	 
	0,5

	75
	6
	 
	6,00
	 
	0,5

	75
	8
	 
	8,00
	 
	0,5

	75
	10
	 
	10,00
	 
	0,5

	75
	12
	 
	12,00
	 
	0,5

	75
	14
	 
	14,00
	 
	0,5

	75
	16
	 
	16,00
	 
	0,5

	75
	18
	 
	18,00
	 
	0,5

	75
	20
	 
	20,00
	 
	0,5

	75
	22
	 
	22,00
	 
	0,5

	75
	24
	 
	24,00
	 
	0,5

	75
	26
	 
	26,00
	 
	0,5

	75
	28
	 
	28,00
	 
	0,5

	75
	30
	 
	30,00
	 
	0,5

	150
	10
	 
	10,00
	 
	0,5

	150
	20
	 
	20,00
	 
	0,5

	150
	30
	 
	30,00
	 
	0,5

	150
	40
	 
	40,00
	 
	0,5

	150
	50
	 
	50,00
	 
	0,5

	150
	60
	 
	60,00
	 
	0,5

	150
	70
	 
	70,00
	 
	0,5

	150
	80
	 
	80,00
	 
	0,5

	150
	90
	 
	90,00
	 
	0,5

	150
	100
	 
	100,00
	 
	0,5


	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr …………………. 
	Strona / stron

3 /3


	Pomiar napięcia przemiennego AC
	
	
	

	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	Błąd
	 

	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	względny
	Klasa

	 
	WU
	WR
	WU - WR
	%
	%

	300
	20
	 
	20,00
	 
	0,5

	300
	40
	 
	40,00
	 
	0,5

	300
	60
	 
	60,00
	 
	0,5

	300
	80
	 
	80,00
	 
	0,5

	300
	100
	 
	100,00
	 
	0,5

	300
	120
	 
	120,00
	 
	0,5

	300
	140
	 
	140,00
	 
	0,5

	300
	160
	 
	160,00
	 
	0,5

	300
	180
	 
	180,00
	 
	0,5

	300
	200
	 
	200,00
	 
	0,5

	300
	220
	 
	220,00
	 
	0,5

	300
	240
	 
	240,00
	 
	0,5

	300
	260
	 
	260,00
	 
	0,5

	300
	280
	 
	280,00
	 
	0,5

	300
	300
	 
	300,00
	 
	0,5

	600
	50
	 
	50,00
	 
	0,5

	600
	100
	 
	100,00
	 
	0,5

	600
	150
	 
	150,00
	 
	0,5

	600
	200
	 
	200,00
	 
	0,5

	600
	250
	 
	250,00
	 
	0,5

	600
	300
	 
	300,00
	 
	0,5

	600
	350
	 
	350,00
	 
	0,5

	600
	400
	 
	400,00
	 
	0,5

	600
	450
	
	450,00
	 
	0,5

	600
	500
	 
	500,00
	 
	0,5

	600
	550
	 
	550,00
	 
	0,5

	600
	600
	 
	600,00
	 
	0,5


Pomiary wykonał:........................................................

(stanowisko, imię i nazwisko, podpis)

[image: image1.emf]